VšĮ KAUNO RAJONO

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS  STOTIS

Defibriliatoriaus su monitoriumi techninė specifikacija-projektas

kiekis-3vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai (puslapio Nr. gamintojo dokumentacijoje) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą |  |
| 2. | 1. Bifazinio impulso energijos nustatymo reikšmių diapazonas 2. Keitimo žingsnis | 1. 2 -360 J, ne siauriau 2. Ne daugiau 50J intervale nuo 2 iki 360J |  |
| 3. | Defibriliatoriaus darbo režimai | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas |  |
| 4. | Defibriliacijos krūvio nustatymas | Nuo defibriliacijos elektrodo rankenos ir nuo prietaiso panelės |  |
| 5. | Defibriliacijos elektrodai | Išoriniai daugkartinio naudojimo vaikiški ir suaugusiems. Vienkartinio naudojimo skirti defibriliuoti, stimuliuoti ir registruoti EKG. Komplektuojama po vieną porą. |  |
| 6. | Automatinis defibriliavimo režimas | Garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės laikas ne ilgiau 9 s. |  |
| 7. | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrauto akumuliatorių naudojant 360 J energiją | Ne mažiau 400 iškrovų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo |  |
| 8. | Metronomo funkcija | Gaivinimo kompresijų dažnio nustatymui |  |
| 9. | Programuojama 3 defibriliacijų iškrovų seka | Būtina |  |
| 10. | Įranga defibriliatoriaus iškrovai patikrinti | Testinė įranga leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą |  |
|  | Transkutaninio stimuliatoriaus charakteristikos |  |  |
| 11. | Stimuliacija | Sinchronizuotas ir nesichronnizuotas režimai |  |
| 12. | Stimuliacijos dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 40 iki 170 imp./min |  |
| 13. | Stimuliacijos impulso forma | Monofazinė |  |
| 14. | Stimuliavimo srovė | Diapazonas nuo 0 iki 200 mA, ne siauresnis |  |
| 15. | Refrakterinis periodas | Diapazonas nuo 200 iki 280 ms, ne siauresnis |  |
|  | Gyvybinių funkcijų monitoriaus charakteristikos |  |  |
| 16. | Ekranas | Integruotas LCD skystųjų kristalų. Spalvotas su galimybe pakeisti į monochrominį priklausomai nuo aplinkos apšvietimo. |  |
| 17. | Gyvybinių parametrų tendencijų („Trend“) monitoravimas ekrane | 1. Ne mažiau 8val. trukmės, 2. Didžiausio ST segmento pokyčio derivacija, 3. SpO2, 4. Arterinis kraujo spaudimas, 5. Širdies susitraukimų dažnis. |  |
| 18. | Įstrižainė ir raiška | Ne mažiau 21 cm; 640x480 taškų |  |
| 19. | Vienu metu ekrane pateikiamų kreivių skaičius | Ne mažiau 3 kreivių |  |
| 20. | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius | Ne mažiau 12 derivacijų |  |
| 21. | 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys | 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių, 2. ST segmento amplitudės išmatavimai, 3. Suvidurkinti QRS kompleksai, 4. Ritmo EKG |  |
| 22. | EKG amplitudės dydžiai | Diapazonas ne siauresnis 0,5 – 4 cm/mV |  |
| 23. | ŠSD matavimų aliarmų ribos | Ne siauresnis nei nuo 20 iki 280 k/min. |  |
| 24. | Duomenų atminties talpa | Ne mažiau 6 valandų nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį arba išorinę atminties kortelę |  |
|  | Spausdintuvo charakteristikos |  |  |
| 25. | Spausdintuvas | Ne mažiau trijų kanalų terminis |  |
| 26. | Užrašymo greičiai | Ne mažiau dviejų EKG užrašymo greičių 25 mm/s ir 12,5 mm/s |  |
| 27. | Spausdinimo įjungimas | Iš defibriliatoriaus elektrodo rankenos ir nuo prietaiso panelės |  |
| 28. | Popieriaus plotis | Ne mažiau 90 mm |  |
|  | SpO2 modulis |  |  |
| 29. | Matavimo ribos | Ne siauresnės nuo 50 iki 100% |  |
| 30. | ŠSD dažnio matavimo ribos ne siauresnės | Nuo 25 iki 240 k/min. |  |
|  | AKS matavimo modulis |  |  |
| 31. | AKS matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 15 iki 255 mmHg. |  |
| 32. | Automatinis AKS matavimas | Laiko intervalas ne siauresnis nuo 2,5 iki 60 min |  |
| 33. | Manžetės apsauga nuo viršslėgio | Automatinis oro išleidimas viršijus 290 mmHg |  |
|  | Energijos šaltinis |  |  |
| 34. | Akumuliatorių pilno pasikrovimo laikas | Ne daugiau 4,5 valandų |  |
| 35. | Akumuliatoriai | 1. Vienu metu naudojami ne mažiau dviejų akumuliatorių. 2. Pasikrovimo indikacija ant akumuliatorių. 3. Automatinis akumuliatorių perjungimas vienam išsekus. 4. Garsinis signalas senkant visiems akumuliatoriams. |  |
| 36. | Monitoravimo laikas iš pilnai pakrautų 2 akumuliatorių | Ne mažiau 6 val. nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo |  |
| 37. | Akumuliatorių įkrovėjas | Veikiantis nuo 12 ir 220 V, įkraunantis ne mažiau kaip du akumuliatorius. Gali būti integruotas aparate. |  |
| 38. | Defibriliatoriaus priedų komplektacija | Trys akumuliatoriai, AKS matavimo manžetės 3 vnt., SpO2 pirštinis daviklis, stimuliacijos kabelis ir elektrodai, specialus krepšys, suaugusių ir vaikiški defibriliavimo elektrodai, akumuliatorių pakrovėjas |  |
| 39. | Specialus automobilinis tvirtinimas | Būtinas |  |
| 40. | Aparato svoris su visais priedais ir 2 akumuliatoriais | Ne daugiau 10 kg |  |
| 41. | Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis lauko sąlygomis | Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis nuo minus 20°C iki plius 50°C, santykinės drėgmės ne siauresnis nuo 5 iki 95% |  |
| 42. | Atitikimui standartams, pateikti sertifikatus ar kitą originalią gamintojo dokumentaciją | 1. Vandens rezistentiškumas standartas – ne blogiau IPX4 ir papildomose; 2. Atsparumas smūgiams EN 1789 – atlaiko kritimą ne mažiau iš 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos; 3. Vibracija MIL-STD-810E arba MIL-STD-810F arba MIL-STD-810G, antžeminis transportas 8 kategorija. |  |
| 43. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |